Variaia rezultatelor beta-HCG i PAPPA din cadrul screeningului biochimic de prim trimestru în practica curent

Nemescu D [1,2], Potica I [2], Bruma A [2], Bratie A [2]

1 --Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” Iași, Departamentul de Obstetrica Ginecologie, Iași, Romania

2 - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Cuza Voda”, Clinica I, Iași, Romania

Screeningul biochimic de prim trimestru reprezintă încă o importantă modalitate de ajustare a riscului pentru anomaliile cromozomice în practica curentă. Variațiile rezultatelor serice, induse de tehnologia de măsură, pot determina realizarea unor teste suplimentare de diagnostic genetic, invazive sau cu costuri extrem de mari.

Obiective: Analiza variației multiplului medianei (MoM) pentru valorile serice materne ale beta-HCG (gonadotropina corionică umană) și PAPPA (proteina A asociată sarcinii) din primul trimestru.

Material și metodă. Este un studiu retrospectiv care a inclus pacientele cu sarcină unică în evoluție, la care s-a realizat screeningul biochimic de prim trimestru, în perioada 2009-2016. Datele au fost analizate funcție de principalele tehnologii de lucru disponibile: Delfia, Roche și Immulite. Vârsta gestațională a fost confirmată ecografic în primul trimestru. Pentru fiecare determinare s-a calculat MoM pentru beta-HCG și PAPPA, conform vârstei gestaționale. Ulterior s-a evaluat calitatea distribuției și abaterea sa de la distribuția gausiană.

Rezultate. A fost introdusă în studiu biochimia serică de la 1274 paciente: 371 analizate cu tehnologia Delfia, 496 cu Roche și 407 prin tehnica Immulite. În cazul Delfia, deviația MoM a avut o medie de 0.055±0.2579 (medie ± deviație standard) pentru beta-HCG și de -0.024±0.252 pentru PAPPA. În cazul Roche, deviația MoM a avut o medie de 0.029±0.2795 pentru beta-HCG și de -0.052±0.2478 pentru PAPPA.  În cazul Immulite, deviația MoM a avut o medie de 0.029±0.2795 pentru beta-HCG și de -0.052±0.2478 pentru PAPPA.  Distribuția a avut un caracter normal pentru Delfia și Roche. În cazul Immulite, distribuția beta-HCG a fost semnificativ deviată la dreapta, iar cea a PAPPA semnificativ deviată la stânga.

Concluzii. Kiturile Delfia și Roche produc rezultate cu o distribuție normală. Tehnologia Immulite are o tendință de deviere a rezultatelor în sensul creșterii MoM pentru beta-HCG și al reducerii pentru PAPPA, ceea ce se concretizează în creșterea semnificativă a riscului calculat pentru trisomia 21 și a numărului de rezultate fals pozitive.

cuvinte cheie: screeining biochimic, dublu test, beta-HCG, PAPPA